МО РФ

Новосибирский колледж электроники

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

## По дисциплине микроконтроллеры

На тему: “Разработка ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ на микроконтроллере MC68HC908JL3”

Выполнил: Мамаев А.С.

Гр. 9Вт-454

Проверил: Брикман А.И.

2003

## Содержание

Введение

1.	Техническое задание

2.	Выбор и обоснование элементной базы

2.1	Выбор микроконтроллера

3.	Структурная схема устройства

3.1	Состав и назначение отдельных элементов

3.2	Анализ ресурсов ввода-вывода

4.	Структура алгоритма программы

4.1	Обобщённая БСА

4.2	Рабочая БСА

4.2.1 БСА основной программы.

4.2.2 БСА обработчика прерывания от таймера

4.2.3 БСА обработчика прерываний от АЦП

4.2.4 БСА подпрограммы табличной перекодировки напряжение в давление

4.2.5 БСА подпрограммы вывода числа на индикацию

4.2.6 БСА подпрограммы перевода числа в BCD формат

5. Принципиальная схема устройства

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение.

С развитием микроэлектронной индустрии, а в частности с развитием микроконтроллеров, появилась возможность делать малогабаритные и сравнительно дешёвые электронные изделия.

На сегодняшний день, в каждой аптеке и специализированных магазинах, можно увидеть в продаже различные медицинские приборы. Например, цифровой термометр, цифровой измеритель давления крови и многое другое.

Появление таких приборов на прилавках магазинов, обусловлено прогрессивным развитием цифровой техники, в том числе и микроконтроллерных систем.

Микроконтроллеры позволяют меньше использовать типовые элементы в разработках, т.к. практически всё можно сделать программными средствами, тем самым электронные изделия сделанные на базе микроконтроллеров являются малогабаритными и стоят сравнительно не дорого.

В настоящее время, большая часть медицинских приборов построенна на цифровой логике, главным элементом которой является микроконтроллер, и индикация происходит на цифровых индикаторах, большую часть из которых составляют ЖКИ.

Поэтому, тема для разработки была выбранна: “Цифровой измеритель кровяного давления”. Этот прибор является наиболее нужным в каждой семье. Ведь если ты чувствуеш себя не важно, то в любой момент можно померить давление и из полученных результатов сделать вывод, надо бежать в больницу или нет.

1.Техническое задание

Устройство – цифровой измеритель кровяного давления.

Основные технические характеристики прибора:

- Общий диапазон измерения:

а. Систолическое/диастолическое давление: от 0 до 250 мм.рт.ст.

б. Пульс: от 0 до 133 уд. в мин.

- Минимальный шаг индикации: 1.5 мм.рт.ст.

- Точность измерения:

а. Статическое давление: 3 мм.рт.ст.

б. Пульс: 5% показаний.

4. Индикатор: ЖКИ-модуль.

Информация о давлении и пульсе отображается на 16-ти разрядном, 2-х строчном ЖКИ-модуле.

Измерение происходит в полуавтоматическом режиме.

2. Выбор и обоснование элементной базы

В данном устройстве, информация о систолическом, диастолическом давлении и пульсе должна выводиться одновременно. С учётом всего этого, был выбран ЖКИ-модуль DV-16210NRB/R, который имеет две строки, по 16 разрядов в каждой строке.

Датчик давления в рассматриваемом устройстве, должен отвечать следующим требованиям:

- Датчик должен быть со стандартным выходным сигналом, то есть при минимальном значении давления должен иметь выходной сигнал не более 0,3V, а при максимальном давлении не более 4,8V, это обеспечивает непосредственное соединение датчика с микроконтроллером.

- Датчик должен измерять относительное давление(относительно атмосферы).

- Максимальное измеряемое давление должно лежать в пределах от 30 кПа до 50 кПа, так как диапазон измерения систолического/диастолического давления составляет от 0 до 250 мм.рт.ст.

Взяв во внимание все эти 3-и пункта был выбран датчик давления фирмы MOTOROLA MPX5050DP.

2.1 Выбор микроконтроллера

Выбор микроконтроллера осуществляется с учётом следующих параметров:

- Линий ввода-вывода должно быть не менее 13, т.к. 11 линий необходимо для работы с индикатором, а две линии для работы с сигналами поступающими от датчика давления.

- Микроконтроллер должен иметь встроенный АЦП, для работы с аналоговыми сигналами поступающими от датчика давления MPX5050DP на входы АЦП микроконтроллера.

Поэтому, принимая во внимание, эти два главных параметра, был выбран маловыводной микроконтроллер фирмы MOTOROLA MC68HC908JL3.

- Структурная схема устройства

3.1 Состав и назначение отдельных элементов

Структурная схема устройства приведена на рис.3.1.1.

Основой устройства является микроконтроллер. Основная функция микроконтроллера, это прием данных от датчика и активного фильтра(АФ), обработка этих данных, т.е. вычисление систолического, диастолического давления и усреднённой частоты пульса. После того, как все измерения будут произведены, микроконтроллер выводит информацию на индикатор.

Датчик предназначен для перевода давления в манжете, в электрический сигнал, т.е. напряжение.

АФ высокой частоты предназначен для выделения и усиления сигнала, пульсирующего с частотой 1Гц, наложенного на медленно изменяющийся сигнал 0.04Гц. Выделение сигнала необходимо, потому что давление распознаётся по производной сигнала, пульсирующего с частотой 1Гц, а значение давления смотрится по медленно изменяющемуся сигналу (0,04Гц). Поэтому у микроконтроллера задействованы 2-а входа АЦП.

При разработке данного устройства существовала сложность в том, что датчик при неинвазивных применениях(без проникновения во внутренние полости организма) не может быть расположен непосредственно внутри системы, в которой измеряется давление. Поэтому пришлось разработать нестандартную систему измерений, в которой датчик помещается внутри манжеты, на которое наложены небольшие по амплитуде и более быстрые пульсации, соответствующее изменению давления в кровеносной системе.

С внешней стороной этого метода измерения давления крови, называемого осциллометрическим, знакомы практически все. При этом рука сжимается кольцевой надувной манжетой, накачиваемой вручную. Затем вентиль манжеты слегка приоткрывается, и давление в манжете постепенно падает, и, когда оно становится близким к артериальному давлению, амплитуда пульсации давления возрастает. Пульсации давления определяются работой сердца.

Когда давление в манжете изменяется от систолического до диастолического, пульсации давления достаточно велики, за границей этого диапазона они резко снижаются. Определить этот диапазон можно, прослушивая манжету с помощью стетоскопа, но, имея датчик давления, лучше превратить пульсации давления в электрический сигнал и далее анализировать его с помощью микропроцессорного устройства.

Такой электрический сигнал на протяжении всего времени измерения представлен на рис.3.1.2.а. Сначала идёт этап ручной подкачки манжеты(на рис.3.1.2.а. видны повышения давления при каждом нажатии груши), затем в момент t1 прекращается подкачка и открывается вентиль. Давление, которое в момент t1 превышает систолическое, постепенно понижается.

В то же время, как это видно из рис.3.1.2.а. на определённом участке пульсации давления растут, но относительная величина этих пульсаций очень невелика по сравнению с усреднённой величиной давления. Чтобы было удобно работать с сигналом пульсаций, необходимо отфильтровать низкочастотную усреднённую составляющую и усилить сигнал пульсаций. Это можно сделать с помощью активного фильтра на базе операционного усилителя (на структурной схеме АФ). Такой отфильтрованный и усиленный сигнал представлен на рис.3.1.2.б в диапазоне выделенном на рис.3.1.2.а прямоугольником.

Диаграммы рис.3.1.2. хорошо иллюстрируют основную идею измерения давления крови, которая сводится в получении и анализе данных, приходящих с датчика и активного фильтра.

Структурная схема устройства.

MCU

Датчик

Индикатор

11

АФ

Рис.3.1.1.

Диаграммы измерения кровяного давления

Рис.3.1.2.

3.2 Анализ ресурсов ввода-вывода

Микроконтроллеры семейства HC08 фирмы MOTOROLA имеют закрытую архитектуру, которая характеризуется отсутствием линий магистралей адреса и данных на выводах корпуса микроконтроллера. Микроконтроллер представляет собой законченную систему обработки данных, наращивание памяти или периферийных устройств с использованием параллельных магистралей адреса и данных не предполагается. Поэтому анализ ресурсов ввода-вывода, должен происходить в самом начале разработки, т.к. в противном случае может возникнуть ситуация нехватки линий ввода-вывода.

На принципиальной схеме изображённой на рис.5.1. можно подсчитать, что у микроконтроллера должно быть не менее 13 линий ввода-вывода(11 линий для работы с ЖКИ-модулем и две линии для работы с датчиком давления).

В данном случае был выбран микроконтроллер MC68HC908JL3, который имеет 22 линии ввода-вывода. То есть, по сути дела у нас остаётся свободными, 9-ть линий ввода-вывода, которые можно использовать для различных усовершенствований прибора. Например, можно дополнительно в приборе сделать часы, также можно сделать, чтобы прибор измерял давление в автоматическом режиме, для этого необходим компрессор, который будет нагнетать давление в манжету. Все эти доработки непосредственно повлекут за собой, задействование дополнительных линий ввода-вывода.

4. Структура алгоритма программы

4.1 Обобщённая БСА

Обобщённая БСА программы, управляющей системой, приведена на рис.4.1.2. После включения питания происходит инициализация всей системы. После этого микроконтроллер ждёт накачки манжеты, осуществляя циклическую проверку окончания накачки. Когда сигнал датчика уменьшается в течении более чем 0,75 секунд, это свидетельствует, что пользователь больше не накачивает манжету, и микроконтроллер начинает анализировать сигнал колебания. Анализ сигнала колебания сводится к идентификации амплитуды пульса и осуществляется в блоках 3 и 4.

Пороговый уровень для измерения частоты импульсов установлен равным 1,75V, чтобы устранить шумы или всплески. Как только амплитуда пульса идентифицирована, микроконтроллер игнорирует сигнал в течении 450 мS, чтобы предотвратить ложную идентификацию из-за наличия промежуточного максимума колебания. После чего в блоке 5 происходит вычисление производной амплитуды пульса. Именно по производной амплитуды пульса определяется давление крови, блок 6.

Из графика показанного на рис.4.1.1., можно увидеть, что основной принцип измерения основан на сравнении производной с 2-мя порогами, Порог1 и Порог2. Более подробно, это будет рассмотрено в пункте 4.2.

График производной амплитуды пульса.

диастолическое

Порог2

систолическое

Порог1

## Рис.4.1.1.

После того как устройство определит давление и пульс, оно проверяет, есть ошибки в измерении или нет. Если ошибки есть, то микроконтроллер выводит сообщение об ошибки, после чего, если манжета спущена, т.е. давление внутри манжеты равно атмосферному давлению, то устройство начинает измерение по новому. Если ошибок нет, то информация о давлении и пульсе выводится на индикатор, после чего система опять смотрит, если манжета спущена, то измерение давления происходит по новому, если манжета не спущена, то программа зациклевается и ждёт спуска манжеты.

1. INIT

2. Процедура ожидания окончания накачки манжеты

Идёт накачка

Y                            N

3. Определение амплитуды

4. Амплитуда определенна

Y                                              N

5. Вычисление производной амплитуды

6. Определение давления и пульса

Анализ окончен

Y                                     N

Есть ошибки в измерении

N                                                           Y

Вывод сообщения об ошибки

Индикация давления и пульса

Манжета спущена перед повторной накачкой

Y

Рис.4.1.2. Обобщённая БСА.

4.2 Рабочая БСА

4.2.1 БСА основной программы

Рабочая БСА придставленна на рис.4.2.1.2..В начале программы происходит инициализация, блок 1, в котором происходит инициализация портов ввода-вывода, АЦП и таймера. После чего в блоке 2 обнуляются все переменные, задействованные в данной программе. Как только, это всё выполнится, происходит запуск АЦП(блок 4), у которого аналоговым входом является линия РТВ0.

Первый результат преобразования аналогового сигнала, заносится в ячейку памяти CONST, и означает значение кода при нулевом давлении. После этого на индикатор выводятся символы как показано на рис.4.2.1.1., и в младшем разряде “сис:” зажигается 0. После чего, идёт процедура ожидания окончания накачки манжеты.

## сис х х 0

диа х х х            пул х х х

рис.4.2.1.1. Расположение символов на индикаторе.

Она заключается в следующем. В ячейку памяти del заносится число соответствующее задержке 0,75 секунды( бл.12). В блоках 16 и 15 организован цикл, после выполнения которого, происходит индикация текущего давления (бл. 17 – 21). После чего делается декремент ячейки памяти del. Если del0 то, программа переходит к выполнению бл.13. и все происходит заново. Если del=0, то в бл.25. происходит сравнение давления до задержки и после задержки. Если давление после задержки больше давления до задержки, то программа переходит к выполнению бл.12. и данная процедура повторяется. Если же давление после задержки меньше давления до задержки, то это означает, что пользователь прекратил накачку манжеты, и программа переходит на процедуру определения амплитуды.

В начале процедуры, в блоке 30 происходит сравнение напряжения снимаемого с активного фильтра (вход РТВ1) с заданным порогом напряжения (1,75V). Если пороговое напряжение больше напряжения снимаемого с АФ, то программа зациклевается и ожидает когда напряжение с АФ будет больше порогового. Причём, если в течении 5 секунд программа находится в цикле, то измерение прекращается и выводится сообщение об ошибки. Если Upress1>Пор, то происходит сброс ячейки памяти OVSEC, и далее происходит определение значения амплитуды (бл. 33 – 37).

Как только, амплитуда будет определенна, происходит сброс и перезапуск таймера, а также обнуление SEC10 и SEC (бл. 38). После чего значение амплитуды заносится в ячейку памяти АМР2 (бл. 39). Далее АЦП переключается на вход РТВ0 (бл. 40), и результат второго преобразования заносится в UDAV (этот результат показывает давление в манжете), после чего АЦП обратно переключается на вход РТВ1. Как только АЦП переключится на вход РТВ1, ячейка памяти PULSE, в которой находится кол-во пульсаций, инкрементируется. А далее идет процедура вычисления производной амплитуды.

Производная вычисляется по формуле:

,

где, AMP1 и AMP2 – амплитуды;

time – время между амплитудами.

При первом входе в процедуру SB=0 (бл.50), вычисляется время импульса и заносится в ячейку памяти time1 (бл.52 – 55). После чего проверяется (бл.56), если первая амплитуда находится в АМР2, а вторая в АМР1, то они меняются местами (бл.57 – 59) и программа переходит на выполнение бл.29, т.е. определение амплитуды начинается сначала. Если первая амплитуда находится в АМР1, а вторая в АМР2, то ничего не происходит, и определение амплитуды начинается заново.

При последующем входе SB=1, в начале также определяется время импульса, но далее смотрится:

- Если РВ=0, то значение времени заносится в time2, после чего из time2 вычитается time1, и РВ устанавливается в “1” (бл.64 – 66).

- Если РВ=1, то значение времени заносится в time1, после чего из time1 вычитается time2, и РВ устанавливается в “0” (бл.61 – 63).

И в первом, и во втором случае, результат преобразования заносится в time3 (бл.67).

В блоке 68 происходит определение разности между АМР2 и АМР1. Далее в блоках 69 – 73 вычисляется производная. После чего программа переходит к процедуре определения давления.

Из графика показанного на рис.4.2.1.1. видно, что первая производная, которая больше порога ПОРОГ1 является определяющей для систолического давления, т.е. по ней определяют систолическое давление. Последующее производные, которые больше порога ПОРОГ1, но меньше порога ПОРОГ2 не являются определяющими и игнорируются. Когда производная будет больше порога ПОРОГ2, то она станет определяющей для диастолического давления. Поэтому в процедуре определения давления, сначала определяется систолическое давление (бл.75). Если давление определилось, то значение давления заносится в SIS, после чего бит QB устанавливается в “1” (бл.77,78), и идёт определение диастолического давления. Если давление не определилось, то бит QB не устанавливается, и далее происходит определение диастолического давления.

Как только диастолическое давление будет определенно (бл.76), его значение переносится в DIA (бл.79). После чего осуществляется проверка (бл.80), если SIS=0, то выводится сообщение об ошибки, после чего устройство ожидает спуска манжеты (бл.81), перед повторным измерением. Если SIS0, то идёт вычисление частоты пульса (бл.82 – 84) и далее происходит индикация давления и пульса (бл.85), после чего устройство опять ожидает спуск манжеты перед повторной накачкой.

Бит QB позволяет сначала определять систолическое давление, и только потом определять диастолическое давление, причём если систолическое давление определенно, то в последующем определяется только диастолическое давление.

1.INIT

2. Обнуление всех переменных

3. Разрешение прерываний

4.Запуск АЦП (РТВ0)

СОСО1=1

6.Сброс СОСО1

7.UpressConst

8.Индикация символов

Рис.4.2.1.2.

9.Индикация 0 в разделе “сис:”

9.Индикация 0 в разделе “сис:”

10.Upresscmp1

Процедура ожидания окончания накачки манжеты

12.0del

13.clra

14.Сброс Wdog

15.deca

A=0

17.UpressUdav

18.Перекодировка напряжение в давление

19.davY

20.Перевод в ВСD формат.

21.Вызов подпрограммы вывода числа на индикацию.

22.DEC del

del=0

Рис.4.2.1.2.(продолжение)

24.UpressA

26.Acmp1

24.UpressA

26.Acmp1

25.A>cmp1

27.Уст. аb в 1

28.Запустить таймер

29.Dvb=1

30.Upress1>Пор

32.Вывод сообщения об ошибки

31.Сброс OVsec

33.Upress1Cmpad

34.Cброс Coco

35.Cосо=1

36.Upress1A

Acmpad

37.A>cmpad

38.Сброс и перезапуск таймера

39.cmpadAmp2

40.Сброс Ab,Coco1

41.coco1=1

Рис.4.2.1.2.(продолжение)

42.UpressUdav

43.Уст. Ab в 1

44.INC Pulse

Amp2>Amp1

46.Amp1Prom1

Процедура вычисления производной амплитуды

47.Amp2Amp1

48.Prom1Amp2

Sb=0

49.Уст Cb в 1

Sec*10

51.Уст. Sb в 1

A+Sec10

52.Sec*10

Pb=0

53.Обнуление H:X

54.A+Sec10

64.Atime2

61.Atime1

55.Atime1

65.A – time1

62.A – time2

Cb=1

66.Уст Pb в 1

63.Сброс Pb

57.Сброс Cb

67.Atime3

58.Amp2Prom1

68.Amp2 – Amp1

59.Amp1Amp2

69.A*10

Рис.4.2.1.2.(продолжение)

Amp2Amp1

70.XProm1

Задержка с индикацией текущего давления

71.Prom1H:X

72.time3X

73. DIV

Процедура определения давления

74.Qb=1

75.A>Пр1

77.UdavSis

78.Уст. Qb в 1

76.A>Пр2

79.UdavDia

80.Sis=0

82.60:sec

83.Рез.*10

Вывод сообщения об ошибки

84.РезPul

85.Индикация Sis, Dia, Pul.

Рис.4.2.1.2.(продолжение)

Сброс Ab, Coco1

Coco1=1

81.Upress<5

Рис.4.2.1.2.(продолжение)

4.2.2 БСА обработчика прерывания от таймера

БСА обработчика прерывания от таймера, представлена на рис.4.2.2.1. Для правильной работы обработчика, необходимо частоту тактирования таймера сделать равной 125кГц, т.е. Fbus/8, а в регистр периода загрузить число 12499. Тогда через каждые 0,1 S будет вызываться обработчик прерывания от таймера.

В начале подпрограммы обработчика необходимо сбросить флаг TOF(бл.1), иначе в противном случае следующий запрос на прерывание “потеряется”.

После того, как флаг будет сброшен, подпрограмма переходит к выполнению блока 2, в котором она делает инкремент ячейки памяти Sec10(в ней находятся 10-е доли секунды). Как только Sec10 станет равным 9-и (бл.3), происходит очистка, т.е. обнуление, Sec10 (бл.4) и делается инкримент ячейки памяти Sec (в которой находятся целые секунды).

В блоках 6,7 происходит отсчёт времени до 2-х минут, после чего устанавливается бит Dvb(бл.8), который контролирует время нахождения в программы в цикле (бл.30,31,29) см. рис.4.2.1.2.

1.Сброс TOF

2.INC Sec

3.Sec10=9

4.Очистка Sec10

5.INC Sec

6.INC OVsec

7.Ovsec=5

8.Уст. Dvb

RTI

Рис.4.2.2.1.

4.2.3 БСА обработчика прерываний от АЦП

БСА обработчика прерываний от АЦП представленна на рис.4.2.3.1.

Бит ab (бл.1) определяет аналоговый вход АЦП, или РТВ0, или РТВ1. Рассмотрим случай когда аналоговым входом является линия РТВ0, т.е. ab=0.

В блоке 2 определяется, был ли ранее у АЦП аналоговый вход РТВ0:

- Если не был (ab2=0), то происходит сброс бита ab1, который выполняет аналогичную функцию, только показывает, был ли ранее у АЦП, аналоговый вход РТВ1. После чего происходит установка бита ab2 в 1 (бл.4), и запуск АЦП с аналоговым входом РТВ0 (бл.7). Далее программа выходит из обработчика.

- Если был (ab2=1), то в блоке 5 устанавливается бит СОСО1, сигнализирующий о том, что преобразование завершено, после чего результат из регистра данных АЦП переносится в ячейку памяти Upress, и происходит запуск АЦП с аналоговым входом РТВ0 (бл.7). После чего программа выходит из обработчика.

В случае когда аналоговым входом является линия РТВ1 (ab=1), всё происходит аналогично.

Бит ab2 и ab1 необходимы для корректной работы подпрограммы. То есть, если аналоговым входом является линия РТВ0, то при смене аналогового входа на РТВ1, первый результат преобразования окажется ложным, он не будет соответствовать значению сигнала на входе РТВ1. Поэтому чтобы этого не случилось, вводятся биты ab2 и ab1.

1.Ab=0

2.Ab2=0

8.Ab1=0

3.Сброс Ab1

5.Уст. СОСО1 в 1

9.Сброс Ab2

11.Уст.СОСО в 1

4.Уст. Ab2 в 1

6.ADRUpress

10.Уст. Ab1 в 1

12.ADRUpress1

7.Запуск АЦП (РТВ0)

13.Запуск АЦП (РТВ1)

RTI

Рис.4.2.3.1.

4.2.4 БСА подпрограммы табличной перекодировки напряжение в давление.

БСА подпрограммы табличной перекодировки напряжения в давление представленна на рис. 4.2.4.1.

В начале подпрограммы происходит сохранение регистров CPU в стеке (бл.1). Далее происходит вычисление истинного давления(бл.2), после чего результат проделанной операции заносится в Udav (бл.3). В блоке 4 происходит загрузка числа в регистр Х, затем следует команда табличной перекодировки ( бл.5), где TCP – начало таблицы перекодировки. После чего, в блоке 6, перекодированное число заносится в Udav, в блоке 7 восстанавливаются из стека регистры CPU, и программа выходит из обработчика.

1.Загрузить в стек регистры CPU

2.Udav  - CONST

3.Рез.Udav

4.UdavX

5.LDA TCP,X

6.ADav

7.Восстанавливаем из стека регистры CPU

RTS

Рис.4.2.4.1.

4.2.5 БСА подпрограммы вывода числа на индикацию

БСА вывода числа на индикацию представлена на рис.4.2.5.1.

В ячейку памяти ci заносится число (бл.2) равное кол-ву цифр выводимых на индикатор.

В блоке 5 происходит загрузка числа для табличной перекодировки, в регистр Х. После чего в бл.6 следует команда табличной перекодировки числа для индикации, где TCI – это начало кодовой таблицы. После этой команды, происходит передвижение по ячейкам BCDxxx.

В блоках 8,9 происходит запись перекодированного числа в одну из ячеек памяти INDxxx, после чего в блоке 10 идёт передвижение по ячейкам INDxxx.

В блоке 11 происходит настройка индикатора на приём адреса, после чего в блоке 12 адрес передаётся в индикатор, который стробируется импульсом образованным блоками 13-15. После этого следует задержка 30 мкС, в течении которой индикатор выполняет, свои внутренние операции.

Как только задержка окончилась, в бл.17,18 индикатор настраивается на приём данных, и далее происходит передача данных (бл.19), которые стробируются импульсом образованным блоками 20-22. После чего в блоке 23 происходит задержка, после которой декрементируется ячейка памяти ci, в блоках 25-27 происходит подготовка для вывода следующего числа на индикацию, и в бл.28 проверяется, если ci 0, то подпрограмма переходит к выполнению бл.6 и всё начинается заново. Если ci=0, то программа выходит из обработчика.

1.Загрузить в стек регистры CPU

2. 3Ci

3. Адрес IND100 загружаем в INDX

4.Адрес BCD100 загружаем в BCDX

5.BCD100X

6.LDA TCI,X

7. INC BCDX

8. INDXX

9. A[X]

10. INC INDX

11. 0PTB2, 0PTB3

12. ADRESPTD

13. 1PTB4

14. Задержка 5 мкС

15.0PTB4

16. Задержка 30 мкС

Рис.4.2.5.1.

17. 1PTB2

18. 0PTB3

19. [X]PTD

20. 1PTB4

21.Задержка 5 мкС

22. 0PTB4

23. Задержка 30 мкС

24. DEC Ci

25.INC ADRES

26. BCDXX

27. LDX ,X

28.Ci=0

29. Восстанавливаем из стека регистры CPU

RTS

Рис.4.2.5.1.(продолжение)

4.2.6 БСА подпрограммы перевода числа в BCD формат

БСА подпрограммы перевода числа в BCD формат представлена на рис.4.2.6.1.

В начале подпрограммы, регистры CPU сохраняются в стеке. В блоке 1 происходит проверка:

- Если число больше 99, то в блоке 3 происходит деление числа на 100, в результате этой операции, целое частное помещается в аккумулятор, а остаток деления в регистр H. Целое частное – это сотни числа, поэтому они заносятся в ячейку памяти BCD100 (бл.4), после чего остаток загружается в аккумулятор (бл.5), и делится на 10 (бл.6). В результате этой операции, в аккумуляторе получаются десятки числа, которые заносятся в BCD10 (бл.7), а остаток числа показывает единицы и заносится в BCD1 (бл.8).

- Если число меньше 99, то оно проверяется в блоке 2, если оно меньше 9, то в ячейку памяти BCD100,BCD10 записывается код пробела (бл. 11,12), после чего данное число записывается в BCD1 (бл.13). Если оно больше 9, то число записывается в аккумулятор (бл.9), в ячейку памяти BCD100 записывается код пробела, после чего происходит деление числа на 10 (бл.6) и далее всё происходит как в пункте 1, только начиная с блока 6.

Сохранить в стеке регистры CPU

1.Y>99

3.Y:100

2.Y>9

4.РезBCD100

11. 20hBCD100

9. YA

5. ОстA

12. 20hBCD10

10. 20hBCD100

6. A:10

13.YBCD1

7.РезBCD10

8. ОстBCD1

Восстановить регистры CPU из стека

RTS

Рис.4.2.6.1.

5. Принципиальная схема устройства

Принципиальная схема устройства изображена на рис.5.1.

Заключение

Обратите внимание на принципиальную схему прибора, в ней как видно минимум элементов. Это объясняется применением в схеме, микроконтроллера. Причем всё измерение осуществляется в полуавтоматическом режиме и происходит в микроконтроллере. Тем самым пользователь прикладывает минимум усилий для измерения своего давления.

Таким образом применение микропроцессорных систем в устройствах различного типа, позволяет сократить кол-во элементов в схеме, сделать устройство более качественным, а также позволяет осуществить наиболее “дружелюбный” интерфейс с пользователем.

Программа для данного устройства была написана на ассемблере CASM08, оттранслированна и отлажена на ICS08JL, листинг программы приведён в приложении.

Список литературы

- Панфилов Д.И. Датчики фирмы MOTOROLA. Москва. ДОДЭКА. 2000. 96 с.

- БЭК. Жидкокристалические индикаторы фирмы DATA INTERNATIONAL. Москва. 1999. 64 с.

- Technical Data. MC68HC908JL3.

- Technical Data. MPX5050DP.

Приложение

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 1

0000                   1  PTA     equ     $0

0000                   2  PTB     equ     $1

0000                   3  PTD     equ     $3

0000                   4  DDRA    equ     $4

0000                   5  DDRB    equ     $5

0000                   6  DDRD    equ     $7

0000                   7  PDCR    equ     $A

0000                   8  PTAPUE  equ     $D

0000                   9  KBSCR   equ     $1A

0000                  10  KBIER   equ     $1B

0000                  11  CONFIG2 equ     $1E

0000                  12  CONFIG1 equ     $1F

0000                  13  TSC     equ     $20

0000                  14  TCNTH   equ     $21

0000                  15  TCNTL   equ     $22

0000                  16  TMODH   equ     $23

0000                  17  TMODL   equ     $24

0000                  18  ADSCR   equ     $3C

0000                  19  ADR     equ     $3D

0000                  20  ADICLK  equ     $3E

21

22

23

0080                  24          org     $80     ;ОЗУ

25

0080                  26  ind     rmb     3

0083      01          27  adres   db      1

0084      01          28  BCD100  db      1

0085      01          29  BCD10   db      1

0086      01          30  BCD1    db      1

0087      01          31  indx    db      1

0088      01          32  ci      db      1

0089      01          33  bitf    db      1

008A      01          34  upress1 db      1

008B      01          35  upress  db      1

008C      01          36  udav    db      1

008D      01          37  const   db      1

008E      01          38  dav     db      1

008F      01          39  y       db      1

0090      01          40  pulse   db      1

0091      01          41  bitf1   db      1

0092      01          42  cmp1    db      1

0093      01          43  del     db      1

0094      01          44  por     db      1

0095      01          45  ovsec   db      1

0096      01          46  cmpad   db      1

0097      01          47  amp2    db      1

0098      01          48  amp1    db      1

0099      01          49  sec     db      1

009A      01          50  sec10   db      1

009B      01          51  time1   db      1

009C      01          52  time2   db      1

009D      01          53  time3   db      1

009E      01          54  pr1     db      1

009F      01          55  sis     db      1

00A0      01          56  pr2     db      1

00A1      01          57  dia     db      1

00A2      01          58  pul     db      1

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 2

00A3      01          59  bcdx    db      1

00A4      01          60  pmem1   db      1

61

EC00                  62          org     $ec00   ;программа

63

64  start:

65  ;--------------------------- Инициализация -----

66

EC00 [01] 4F          67          clra

EC01 [01] 5F          68          clrx

69

EC02 [04] 6EFF07      70          mov     #$ff,DDRD ;Настраиваем линии

порта PTD на вывод

EC05 [04] 6E1C05      71          mov     #$1c,DDRB ;Настраиваем линии

РТВ2,РТВ3,РТВ4 на вывод

72

73  ;Инициализация индикатора

74

EC08 [04] 1501        75          bclr    2,PTB

EC0A [04] 1701        76          bclr    3,PTB

EC0C [04] 6E0603      77          mov     #$6,PTD  ;Установка режима ввода

EC0F [04] 1801        78          bset    4,PTB    ;Формирование

стробирующего импульса

EC11 [01] 9D          79          nop

EC12 [01] 9D          80          nop

EC13 [01] 9D          81          nop

EC14 [01] 9D          82          nop

EC15 [01] 9D          83          nop

EC16 [04] 1901        84          bclr    4,PTB

EC18 [05] CDEF08      85          jsr     deleysret

EC1B [04] 6E3803      86          mov     #$38,PTD ;Установка выполняемых

функций

EC1E [04] 1801        87          bset    4,PTB    ;Формирование

стробирующего импульса

EC20 [01] 9D          88          nop

EC21 [01] 9D          89          nop

EC22 [01] 9D          90          nop

EC23 [01] 9D          91          nop

EC24 [01] 9D          92          nop

EC25 [04] 1901        93          bclr    4,PTB

EC27 [05] CDEF08      94          jsr     deleysret ;Задержка 30 мкС

EC2A [04] 6E0803      95          mov     #$8,PTD

EC2D [04] 1801        96          bset    4,PTB     ;Формирование

стробирующего импульса

EC2F [01] 9D          97          nop

EC30 [01] 9D          98          nop

EC31 [01] 9D          99          nop

EC32 [01] 9D         100          nop

EC33 [01] 9D         101          nop

EC34 [04] 1901       102          bclr    4,PTB

EC36 [05] CDEF08     103          jsr     deleysret ;Задержка 30 мкС

104

105  ;---------------------------------------------

106

107  main:

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 3

EC39 [02] A628       108          lda     #!40

EC3B [02] AE80       109          ldx     #$80

110  sbm:

EC3D [02] 7F         111          clr     ,X      ; Обнуление ячеек памяти

EC3E [01] 5C         112          incx

EC3F [01] 4A         113          deca

EC40 [03] 26FB       114          bne     sbm

EC42 [04] 6E5994     115          mov     #!89,por

EC45 [04] 6E089E     116          mov     #!8,pr1 ;Порог для систоличе

ского

EC48 [04] 6E0DA0     117          mov     #!13,pr2;Порог для диастолического

118

EC4B [02] 9A         119          cli             ;Разрешаем прерывания

120

EC4C [04] 6E403C     121          mov     #$40,ADSCR ;Запуск АЦП вход РТВ0

EC4F [05] 0789FD     122          brclr   3,bitf,$

EC52 [04] 1789       123          bclr    3,bitf

EC54 [05] 4E8B8D     124          mov     upress,const

125

126  ;--------------------------- ИНДИКАЦИЯ сис,диа,пул

127

EC57 [04] 6E0B84     128          mov     #!11,bcd100  ;$34 - код буквы "C"

EC5A [04] 6E0C85     129          mov     #!12,bcd10

EC5D [04] 6E0B86     130          mov     #!11,bcd1

EC60 [04] 6E0083     131          mov     #$0,adres

EC63 [05] CDEEC1     132          jsr     IND_RET      ;Вывод на индикацию

EC66 [04] 6E0D84     133          mov     #!13,bcd100  ;Вывод "ДИА"

EC69 [04] 6E0C85     134          mov     #!12,bcd10

EC6C [04] 6E0E86     135          mov     #!14,bcd1

EC6F [04] 6E4083     136          mov     #$40,adres

EC72 [05] CDEEC1     137          jsr     IND_RET

EC75 [04] 6E0F84     138          mov     #!15,bcd100  ;Вывод "ПУЛ"

EC78 [04] 6E1085     139          mov     #!16,bcd10

EC7B [04] 6E1186     140          mov     #!17,bcd1

EC7E [04] 6E4983     141          mov     #$49,adres

EC81 [05] CDEEC1     142          jsr     IND_RET

143

144  ;----------------------------------------------

145

146

147  ;---------- ИНДИКАЦИЯ 0 в разделе сис ------------------------------;

148

EC84 [04] 6E0A84     149          mov     #$a,bcd100      ;Символ пробела

EC87 [04] 6E0A85     150          mov     #$a,bcd10

EC8A [04] 6E0386     151          mov     #$03,bcd1       ;Символ "0"

EC8D [04] 6E4683     152          mov     #$46,adres      ;Запись адреса

EC90 [05] CDEEC1     153          jsr     IND_RET

EC93 [04] 1501       154          bclr    2,PTB

EC95 [04] 1701       155          bclr    3,PTB

EC97 [04] 6E0C03     156          mov     #$c,PTD         ;Включить дисплей

157

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 4

158

159  ;-------------------------------------------------

160

EC9A [05] 4E8B92     161          mov     upress,cmp1

162

163  ;- Процедура ожидания окончания накачки манжеты --

164

165  ;- Задержка 0.7 секунды с индикацией текущего давления --------

166

167  loop:

EC9D [04] 6E0093     168          mov     #$0,del

169  loop2:

ECA0 [01] 4F         170          clra

ECA1 [04] C7FFFF     171          sta     $ffff       ;Сброс WDOG

172  loop1:

ECA4 [01] 4A         173          deca

ECA5 [03] 26FD       174          bne     loop1       ;Если аккумулятор=0 то

переход на loop1

ECA7 [05] 4E8B8C     175          mov     upress,udav ;код напряжения с датчика заносим в udav

ECAA [03] 450000     176          ldhx    #$0

ECAD [05] CDEE74     177          jsr     VOLTS_PRESSURE_RET ;Вызов подпрограммы перекодировки напряжение в давление

ECB0 [05] 4E8E8F     178          mov     dav,y

ECB3 [05] CDEE85     179          jsr     BCD_RET

ECB6 [04] 6E0483     180          mov     #$04,adres ;занести адрес начала индикации

ECB9 [05] CDEEC1     181          jsr     IND_RET

ECBC [04] 3A93       182          dec     del

ECBE [03] 26E0       183          bne     loop2    ;Если del=0 то переход на loop2

ECC0 [05] 069104     184          brset   3,bitf1,lop ;Если 3 бит=0 то задержка происходит снова

ECC3 [04] 1691       185          bset    3,bitf1     ;Установить 3 бит в 1

ECC5 [03] 20D6       186          bra     loop        ;Переход на loop

187  lop:

ECC7 [04] 1789       188          bclr    3,bitf      ;Сбросить 3 бит в 1

189

190  ;-------------------------------------------------

ECC9 [04] C7FFFF     191          sta     $ffff

ECCC [03] B68B       192          lda     upress     ;Загружаем upress в аккумулятор для сравнения

ECCE [03] B192       193          cmp     cmp1       ;с cmp1

ECD0 [03] 2502       194          blo     ampmet     ;Если А>cmp1, то

накачка манжеты всё ещё идет

ECD2 [03] 20C9       195          bra     loop       ;поэтому переходим на loop

196

197  ;------- Определение амплитуды -------------------

198

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 5

199  ampmet:

ECD4 [04] C7FFFF     200          sta     $ffff

ECD7 [04] 1089       201          bset    0,bitf     ;Устанавливаем аналоговый вход РТВ1

ECD9 [04] 6E3023     202          mov     #$30,TMODH ;Инициализация

таймера, период счёта до 12499

ECDC [04] 6ED324     203          mov     #$d3,TMODL ; частота тактирования 125000 Гц

ECDF [04] 6E4320     204          mov     #$43,TSC   ;Запуск таймера

205  dvbm:

ECE2 [04] C7FFFF     206          sta     $ffff

ECE5 [05] 0A8902     207          brset   5,bitf,rm  ;Если цикл продолжается больше 5 секунд

ECE8 [03] 2003       208          bra     m55        ;то выводим сообщение об ошибки

209  rm:

ECEA [03] CCEDFC     210          jmp     rorm

211  m55:

ECED [03] B68A       212          lda     upress1

ECEF [03] B194       213          cmp     por        ;Сраниваем upress1 c порогом por

ECF1 [03] 25EF       214          blo     dvbm       ;Если upress1<por то переходим на dvbm

ECF3 [03] 3F95       215          clr     ovsec      ;Сброс OVsec

ECF5 [05] 4E8A96     216          mov     upress1,cmpad   ;-----------------------------

217  loopamp:

ECF8 [04] C7FFFF     218          sta     $ffff           ;-----------------

ECFB [04] 1989       219          bclr    4,bitf          ;-----------------

ECFD [05] 0989FD     220          brclr   4,bitf,$        ;Идентификация

амплитуды

ED00 [03] B68A       221          lda     upress1         ;-----------------

ED02 [03] B196       222          cmp     cmpad           ;-----------------

ED04 [03] 22F2       223          bhi     loopamp        ;Если upress1>cmpad

то переходим на loopamp

224

225  ;---------- Сброс и перезапуск таймера -----------

226

ED06 [04] 1A20       227          bset    5,TSC

ED08 [04] 1820       228          bset    4,TSC

ED0A [04] 6E4320     229          mov     #$43,TSC

230

231  ;-------------------------------------------------

232

ED0D [05] 4E9697     233          mov     cmpad,amp2      ;В amp2 находится    значение амплитуды

ED10 [04] 1189       234          bclr    0,bitf          ;Устанавливаем   аналоговый вход РТВ0

ED12 [04] 1789       235          bclr    3,bitf          ;Обнуляем бит СОСО1

ED14 [05] 0789FD     236          brclr   3,bitf,$        ;Если СОСО1=0 то

зациклеваемся

ED17 [05] 4E8B8C     237          mov     upress,udav     ;Код напряжения с

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 6

датчика в udav

ED1A [04] 1089       238          bset    0,bitf          ;Устанавливаем

аналоговый вход РТВ1

ED1C [04] 3C90       239          inc     pulse           ;В pulse кол-во

амплитуд

ED1E [03] B697       240          lda     amp2

ED20 [03] B198       241          cmp     amp1

ED22 [03] 220B       242          bhi     proim           ;Если amp2>amp1 то

переход на proim

ED24 [05] 4E98A4     243          mov     amp1,pmem1      ;-----------------

ED27 [05] 4E9798     244          mov     amp2,amp1       ;Меняем местами

amp2 с amp1

ED2A [05] 4EA497     245          mov     pmem1,amp2      ;-----------------

ED2D [04] 1E89       246          bset    7,bitf          ;Устанавливаем в 1

бит cb

247

248  ;--- Процедура вычисления производной амплитуды --

249  proim:

ED2F [04] C7FFFF     250          sta     $ffff

ED32 [05] 00913E     251          brset   0,bitf1,mtime   ;Если вход в

процедуру 2-ой раз то переход на mtime

ED35 [04] 1091       252          bset    0,bitf1      ;Устанавливаем sb в 1

ED37 [03] BE99       253          ldx     sec

ED39 [02] A60A       254          lda     #!10

ED3B [05] 42         255          mul                  ;Умножаем sec на 10

ED3C [01] 8C         256          clrh

ED3D [01] 5F         257          clrx

ED3E [03] BB9A       258          add     sec10        ;Результат умножения

складываем с sec10,

259                               ;получаем время импульса

ED40 [03] B79B       260          sta     time1        ;Время импульса

заносим в time1

261  cbm:

ED42 [05] 0F8908     262          brclr   7,bitf,perem ;Если amp2 и amp1

менялись местами то

ED45 [04] 1F89       263          bclr    7,bitf       ;меняем их обратно

ED47 [05] 4E97A4     264          mov     amp2,pmem1   ;-------------------

ED4A [05] 4E9897     265          mov     amp1,amp2    ;-------------------

266  perem:

ED4D [05] 4E9798     267          mov     amp2,amp1    ;amp2 заносим в amp1

268

269  ;- Задержка с индикацией текущего давления 0.3 секунды ---------------------;

270

271

ED50 [04] 6E0093     272          mov     #$0,del

273  loop20:

ED53 [01] 4F         274          clra

ED54 [04] C7FFFF     275          sta     $ffff           ;Сброс WDOG

276  loop11:

ED57 [01] 4A         277          deca

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 7

ED58 [03] 26FD       278          bne     loop11

ED5A [05] 4E8B8C     279          mov     upress,udav

ED5D [03] 450000     280          ldhx    #$0

ED60 [05] CDEE74     281          jsr     VOLTS_PRESSURE_RET;Вызов  подпрограммы перекодировки напряжение в давление

ED63 [05] 4E8E8F     282          mov     dav,y

ED66 [05] CDEE85     283          jsr     BCD_RET

ED69 [04] 6E0483     284          mov     #$04,adres  ;занести адрес начала индикации

ED6C [05] CDEEC1     285          jsr     IND_RET

ED6F [04] 3A93       286          dec     del

ED71 [03] 26E0       287          bne     loop20

288

289

290

- ;---------------------------------------------

293  mtime:

ED73 [04] C7FFFF     294          sta     $ffff

ED76 [03] BE99       295          ldx     sec

ED78 [02] A60A       296          lda     #!10

ED7A [05] 42         297          mul                   ;sec умножаем на 10

ED7B [03] BB9A       298          add     sec10         ;sec10+результат

умножения

ED7D [05] 039108     299          brclr   1,bitf1,time2m  ;Если pb=0 то

переходим на time2m

ED80 [03] B79B       300          sta     time1           ;Время импульса в

time1

ED82 [03] B09C       301          sub     time2           ;Вычитаем из

time1,time2

ED84 [04] 1391       302          bclr    1,bitf1         ;Обнуляем pb

ED86 [03] 2006       303          bra     raznom

304  time2m:

ED88 [03] B79C       305          sta     time2           ;Время импульса в

time2

ED8A [03] B09B       306          sub     time1           ;Вычитаем из

time2,time1

ED8C [04] 1291       307          bset    1,bitf1         ;Устанавливаем pb

308  raznom:

ED8E [03] B79D       309          sta     time3          ;Разность времени в

Time3

ED90 [03] B697       310          lda     amp2            ;-------------------

------

ED92 [03] B098       311          sub     amp1           ;Вычисляем разность  амплитуд рез. в аккумуляторе

ED94 [02] AE0A       312          ldx     #!10            ;Разность амплитуд

умножаем на 10

ED96 [05] 42         313          mul                     ;-------------------

-------------

ED97 [03] BFA4       314          stx     pmem1

ED99 [04] 55A4       315          ldhx    pmem1

ED9B [03] BE9D       316          ldx     time3

ED9D [07] 52         317          div         ;Разность амплитуд умноженная на 10 делим на time3

318                      ;в результате получаем производную амплитуд

319

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 8

320  ;--------------------- Процедура определения

давления ----------------------------------;

321

ED9E [05] 049109     322          brset   2,bitf1,pr2m    ;Если qb=1 то

переходим на pr2m

EDA1 [03] B19E       323          cmp     pr1             ;pr1 - порог для

систолического давления

EDA3 [03] 2505       324          blo     pr2m            ;Если производная

меньше pr1 то переход на pr2m

EDA5 [05] 4E8C9F     325          mov     udav,sis        ;Заносим значение

давления в sis

EDA8 [04] 1489       326          bset    2,bitf         ;Устанавливаем qb в

1

327  pr2m:

EDAA [04] C7FFFF     328          sta     $ffff

EDAD [03] B1A0       329          cmp     pr2             ;pr2 - порог для

диастолического давления

EDAF [03] 2591       330          blo     cbm             ;Если производная

меньше pr2 то переход на cbm

EDB1 [05] 4E8CA1     331          mov     udav,dia        ;Значение давления

заносим в dia

EDB4 [02] A600       332          lda     #!0

EDB6 [03] B19F       333          cmp     sis

EDB8 [03] 2342       334          bls     rorm            ;Если sis=<0 то

переходим на rorm

EDBA [02] A63C       335          lda     #!60        ;Вычисляем усреднённое значение пульса

EDBC [03] BE99       336          ldx     sec             ;-----------------

EDBE [07] 52         337          div                     ;-----------------

EDBF [03] BE90       338          ldx     pulse           ;-----------------

EDC1 [05] 42         339          mul                     ;-----------------

EDC2 [03] B7A2       340          sta     pul             ;-----------------

341

342  ;--------------------- Индикация давления и пульса

-----------------------------------;

343

EDC4 [04] C7FFFF     344          sta     $ffff

EDC7 [05] 4E9F8C     345          mov     sis,udav     ;Вывод систолического давления

EDCA [05] CDEE74     346          jsr     VOLTS_PRESSURE_RET ;Вызов

подпрограммы перекодировки напряжение в давление

EDCD [05] 4E8E8F     347          mov     dav,y

EDD0 [05] CDEE85     348          jsr     BCD_RET

EDD3 [04] 6E0483     349          mov     #$04,adres   ;занести адрес начала индикации

EDD6 [05] CDEEC1     350          jsr     IND_RET

351

EDD9 [05] 4EA18C     352          mov     dia,udav   ;Вывод диастолического давления

EDDC [05] CDEE74     353          jsr     VOLTS_PRESSURE_RET ;Вызов

подпрограммы перекодировки напряжение в давление

EDDF [05] 4E8E8F     354          mov     dav,y

EDE2 [05] CDEE85     355          jsr     BCD_RET

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 9

EDE5 [04] 6E4483     356          mov     #$44,adres    ;занести адрес начала индикации

EDE8 [05] CDEEC1     357          jsr     IND_RET

358

EDEB [04] C7FFFF     359          sta     $ffff

EDEE [05] 4EA28F     360          mov     pul,y         ;Вывод пульса

EDF1 [05] CDEE85     361          jsr     BCD_RET

EDF4 [04] 6E4D83     362          mov     #$4d,adres    ;занести адрес начала индикации

EDF7 [05] CDEEC1     363          jsr     IND_RET

EDFA [03] 2022       364          bra     exitdav

365  rorm:

EDFC [04] 1501       366          bclr    2,PTB

EDFE [04] 1701       367          bclr    3,PTB

EE00 [04] 6E0103     368          mov     #$1,PTD     ;Очистка                                                             дисплея

EE03 [04] 6E1284     369          mov     #!18,bcd100              ; "O"

EE06 [04] 6E1385     370          mov     #!19,bcd10               ; "Ш"

EE09 [04] 6E0C86     371          mov     #!12,bcd1                ; "И"

EE0C [04] 6E0583     372          mov     #$5,adres

EE0F [05] CDEEC1     373          jsr     IND_RET

EE12 [04] 6E1484     374          mov     #!20,bcd100              ; "Б"

EE15 [04] 6E1585     375          mov     #!21,bcd10               ; "К"

EE18 [04] 6E0E86     376          mov     #!14,bcd1                ; "А"

EE1B [05] CDEEC1     377          jsr     IND_RET

378  exitdav:

379

380  ;------ Проверка спущена манжета или нет ---------

EE1E [04] C7FFFF     381          sta     $ffff

EE21 [04] 1189       382          bclr    0,bitf

EE23 [04] 1789       383          bclr    3,bitf

EE25 [05] 0789FD     384          brclr   3,bitf,$  ;Если COCO1=0 происходит зациклевание

EE28 [03] B68B       385          lda     upress

EE2A [02] A105       386          cmp     #!5

EE2C [03] 22F0       387          bhi     exitdav

EE2E [03] CCEC39     388          jmp     main

389

390  ;------------------------------------------------;

391

392

393

394

395

396  ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

397

398

399  ADC_INT:   ; обработчик прерывания от АЦП

EE31 [02] 8B         400                  pshh

EE32 [05] 018913     401                  brclr   0,bitf,adm1 ;если ав=0

то переход на adm1

EE35 [05] 038907     402                  brclr   1,bitf,adm2 ;переход если ав1=0

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 10

EE38 [04] 1889       403                  bset    4,bitf

EE3A [05] 4E3D8A     404                  mov     ADR,upress1

EE3D [03] 2004       405                  bra     zap

406  adm2:

EE3F [04] 1589       407                  bclr    2,bitf          ;сброс ав2

EE41 [04] 1289       408                  bset    1,bitf          ;уст. ав1

409  zap:

EE43 [04] 6E413C     410                  mov     #$41,ADSCR     ;команда

запуска АЦП вход PTB1

411

EE46 [03] 2011       412                  bra     exit

413  adm1:

EE48 [05] 058907     414                  brclr   2,bitf,adm3   ;переход  если ав2=0

EE4B [04] 1689       415                  bset    3,bitf

EE4D [05] 4E3D8B     416                  mov     ADR,upress

EE50 [03] 2004       417                  bra     zap1

418  adm3:

EE52 [04] 1389       419                  bclr    1,bitf         ; сброс ав1

EE54 [04] 1489       420                  bset    2,bitf         ; уст. ав2

421  zap1:

EE56 [04] 6E403C     422                  mov     #$40,ADSCR    ;команда

запуска АЦП вход PTB0

423  exit:

EE59 [02] 8A         424                  pulh

EE5A [07] 80         425                  rti

426

427

428

429  ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

430

431  timer_int:       ;Обработчи прерывания от таймера

EE5B [04] 1F20       432                  bclr    7,TSC      ;Сброс TOF

EE5D [04] 3C9A       433                  inc     sec10

EE5F [03] B69A       434                  lda     sec10

EE61 [02] A109       435                  cmp     #$9

EE63 [03] 250E       436                  blo     exittime   ;Если sec10>9 то перхода нет

EE65 [03] 3F9A       437                  clr     sec10

EE67 [04] 3C99       438                  inc     sec

EE69 [04] 3C95       439                  inc     ovsec

EE6B [03] B695       440                  lda     ovsec

EE6D [02] A105       441                  cmp     #!5

EE6F [03] 2502       442                  blo     exittime

EE71 [04] 1A89       443                  bset    5,bitf

444  exittime:

EE73 [07] 80         445                  rti

446

447

448  ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

449

450

451  VOLTS_PRESSURE_RET:    ;подпрограмма табличной перекодировки напр. в давление

452                         ;число для перекодир

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 11

453                             ;начало таблицы -TCP

EE74 [02] 87         454                  psha

EE75 [02] 8B         455                  pshh

EE76 [02] 89         456                  pshx

457

EE77 [03] B68C       458                  lda     udav

EE79 [03] B08D       459                  sub     const   ;const- напряжение

при нулевом давлении

EE7B [01] 97         460                  tax

EE7C [04] D6EF14     461                  lda     TCP,x

EE7F [03] B78E       462                  sta     dav     ;перекодированное

число в dav

463

EE81 [02] 88         464                  pulx

EE82 [02] 8A         465                  pulh

EE83 [02] 86         466                  pula

EE84 [04] 81         467                  rts

468

469

470

471

472  ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

473

474

475

476

477  BCD_RET: ;подпрограмма перевода числа в BCD формат

478               ;число для перевода находится в "y"

479                                  ;BCD100 - сотни

480                                  ;BCD10 - десятки

481                                  ;BCD1 - единицы

482

EE85 [02] 87         483                  psha

EE86 [02] 8B         484                  pshh

EE87 [02] 89         485                  pshx

486

EE88 [03] B68F       487                  lda     y          ;Делимое в

аккумулятор

EE8A [02] A163       488                  cmp     #!99

EE8C [03] 2206       489                  bhi     bcd100m    ;если y>99 то переход на bcd100m

EE8E [02] A109       490                  cmp     #!9

EE90 [03] 2210       491                  bhi     bcd10m     ;если y>9 то переход на bcd10m

EE92 [03] 2020       492                  bra     bcd1m

493  bcd100m:

EE94 [02] AE64       494                  ldx     #!100      ;100-делитель

EE96 [07] 52         495                  div

EE97 [03] B784       496                  sta     BCD100     ;Результат в BCD100

EE99 [04] 35A4       497                  sthx    pmem1

EE9B [03] 450000     498                  ldhx    #!0

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 12

EE9E [03] B6A4       499                  lda     pmem1     ;Остаток в

аккумулятор

EEA0 [03] 2003       500                  bra     mb1

501  bcd10m:

EEA2 [04] 6E0A84     502                  mov     #$a,BCD100 ;Пробел в BCD100

503  mb1:

EEA5 [02] AE0A       504                  ldx     #!10        ;10-делитель

EEA7 [07] 52         505                  div                 ;Делим остаток на 10

EEA8 [03] B785       506                  sta     BCD10       ;Результат в BCD10

EEAA [04] 35A4       507                  sthx    pmem1

EEAC [03] 450000     508                  ldhx    #!0

EEAF [05] 4EA486     509                  mov     pmem1                                   BCD1

EEB2 [03] 200C       510                  bra     exitb

511  bcd1m:

EEB4 [04] 6E0A84     512                  mov     #$a,BCD100      ;Пробел в      BCD100

EEB7 [04] 6E0A85     513                  mov     #$a,BCD10       ;Про         BCD10

EEBA [05] 4E8F86     514                  mov     y,BCD1

515

516

EEBD [02] 88         517                  pulx

EEBE [02] 8A         518                  pulh

EEBF [02] 86         519                  pula

EEC0 [04] 81         520  exitb:          rts

521

522

523

524

525

526  ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

527

528

529

530  IND_RET:   ;Подпрограмма для вывода числа на индикацию

531             ;для подпрограммы необходимо:

532             ;- число или символ для индикации

533                                          ;(BCD100,BCD

10,BCD1)

534              ;- адрес ячейки в индикаторе

EEC1 [02] 87         535                  psha

EEC2 [02] 8B         536                  pshh

EEC3 [02] 89         537                  pshx

538

EEC4 [04] 6E0388     539                  mov     #$3,ci

EEC7 [04] 6E8087     540                  mov     #$80,indx   ;заместо ind поставить адрес!!!!!!!!!!!!!!!!!

EECA [04] 6E84A3     541                  mov     #$84,bcdx   ;адрес bcd100 в bcdx

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 13

EECD [03] BE84       542                  ldx     BCD100

543  stind:

EECF [04] D6EFAE     544                  lda     TCI,x  ;TCI-началотаблицы перекодировки

EED2 [04] 3CA3       545                  inc     BCDX

EED4 [03] BE87       546                  ldx     indx

EED6 [02] F7         547                  sta     ,x    ;Результат перекодировки в ячейку памяти с                       регистре Х

EED7 [04] 3C87       548                  inc     indx   ;передвегаемся по ячейкам IND

EED9 [04] 1501       549                  bclr    2,PTB            ;уст. в 0

PTB2

EEDB [04] 1701       550                  bclr    3,PTB

EEDD [05] 4E8303     551                  mov     adres,PTD        ;Адрес

знакоместа в порт PTD

EEE0 [04] 1801       552                  bset    4,PTB

EEE2 [01] 9D         553                  nop

EEE3 [01] 9D         554                  nop

EEE4 [01] 9D         555                  nop       ;Формирование стробирующего импульса

EEE5 [01] 9D         556                  nop

EEE6 [01] 9D         557                  nop

EEE7 [04] 1901       558                  bclr    4,PTB

EEE9 [04] AD1D       559                  bsr     deleysret ;задержка 30mkc

EEEB [04] 1401       560                  bset    2,PTB

EEED [04] 1701       561                  bclr    3,PTB

EEEF [04] 7E03       562                  mov     x+,PTD    ;Вывод числа на индикацию

EEF1 [04] 1801       563                  bset    4,PTB

EEF3 [01] 9D         564                  nop

EEF4 [01] 9D         565                  nop      ;Формирование стробирующего импульса

EEF5 [01] 9D         566                  nop

EEF6 [01] 9D         567                  nop

EEF7 [01] 9D         568                  nop

EEF8 [04] 1901       569                  bclr    4,PTB

EEFA [04] AD0C       570                  bsr     deleysret ;задержка 30mkc

EEFC [04] 3C83       571                  inc     adres     ;Подготовка

к следующему циклу

EEFE [03] BEA3       572                  ldx     BCDX             ;----

EF00 [02] FE         573                  ldx     ,x               ;--------

EF01 [05] 3B88CB     574                  dbnz    ci,stind   ;Если все числа выведены то выходим из подрограммы

575

EF04 [02] 88         576                  pulx

EF05 [02] 8A         577                  pulh

EF06 [02] 86         578                  pula

EF07 [04] 81         579                  rts

580

581  ;\\\\\\ Подпрограмма задержки на 30 мкС\\\\\\\\\\\

582

583  deleysret:

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 14

584

585

586

EF08 [02] 87         587                  psha

EF09 [02] 8B         588                  pshh

EF0A [02] 89         589                  pshx

590

EF0B [02] A61E       591                  lda     #!30

592  loopdel:

EF0D [01] 4A         593                  deca

EF0E [03] 26FD       594                  bne     loopdel

595

EF10 [02] 88         596                  pulx

EF11 [02] 8A         597                  pulh

EF12 [02] 86         598                  pula

EF13 [04] 81         599                  rts

600

601  ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

602

603  ;/////Таблица перекодировки для давлен ////////

604

605  TCP:

606

EF14      00         607                  db      !0

EF15      01         608                  db      !1

EF16      03         609                  db      !3

EF17      05         610                  db      !5

EF18      06         611                  db      !6

EF19      08         612                  db      !8

EF1A      0A         613                  db      !10

EF1B      0B         614                  db      !11

EF1C      0D         615                  db      !13

EF1D      0F         616                  db      !15

EF1E      10         617                  db      !16

EF1F      12         618                  db      !18

EF20      14         619                  db      !20

EF21      15         620                  db      !21

EF22      17         621                  db      !23

EF23      19         622                  db      !25

EF24      1A         623                  db      !26

EF25      1C         624                  db      !28

EF26      1E         625                  db      !30

EF27      1F         626                  db      !31

EF28      21         627                  db      !33

EF29      23         628                  db      !35

EF2A      24         629                  db      !36

EF2B      26         630                  db      !38

EF2C      28         631                  db      !40

EF2D      29         632                  db      !41

EF2E      2B         633                  db      !43

EF2F      2D         634                  db      !45

EF30      2E         635                  db      !46

EF31      30         636                  db      !48

EF32      32         637                  db      !50

EF33      33         638                  db      !51

EF34      35         639                  db      !53

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 15

EF35      37         640                  db      !55

EF36      38         641                  db      !56

EF37      3A         642                  db      !58

EF38      3C         643                  db      !60

EF39      3D         644                  db      !61

EF3A      3F         645                  db      !63

EF3B      41         646                  db      !65

EF3C      42         647                  db      !66

EF3D      44         648                  db      !68

EF3E      46         649                  db      !70

EF3F      47         650                  db      !71

EF40      49         651                  db      !73

EF41      4B         652                  db      !75

EF42      4C         653                  db      !76

EF43      4E         654                  db      !78

EF44      50         655                  db      !80

EF45      51         656                  db      !81

EF46      53         657                  db      !83

EF47      55         658                  db      !85

EF48      56         659                  db      !86

EF49      58         660                  db      !88

EF4A      5A         661                  db      !90

EF4B      5B         662                  db      !91

EF4C      5D         663                  db      !93

EF4D      5F         664                  db      !95

EF4E      60         665                  db      !96

EF4F      62         666                  db      !98

EF50      64         667                  db      !100

EF51      65         668                  db      !101

EF52      67         669                  db      !103

EF53      69         670                  db      !105

EF54      6A         671                  db      !106

EF55      6C         672                  db      !108

EF56      6E         673                  db      !110

EF57      6F         674                  db      !111

EF58      71         675                  db      !113

EF59      73         676                  db      !115

EF5A      74         677                  db      !116

EF5B      76         678                  db      !118

EF5C      78         679                  db      !120

EF5D      79         680                  db      !121

EF5E      7B         681                  db      !123

EF5F      7D         682                  db      !125

EF60      7E         683                  db      !126

EF61      80         684                  db      !128

EF62      82         685                  db      !130

EF63      83         686                  db      !131

EF64      85         687                  db      !133

EF65      87         688                  db      !135

EF66      88         689                  db      !136

EF67      8A         690                  db      !138

EF68      8C         691                  db      !140

EF69      8D         692                  db      !141

EF6A      8F         693                  db      !143

EF6B      91         694                  db      !145

EF6C      92         695                  db      !146

EF6D      94         696                  db      !148

EF6E      96         697                  db      !150

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 16

EF6F      97         698                  db      !151

EF70      99         699                  db      !153

EF71      9B         700                  db      !155

EF72      9C         701                  db      !156

EF73      9E         702                  db      !158

EF74      A0         703                  db      !160

EF75      A1         704                  db      !161

EF76      A3         705                  db      !163

EF77      A5         706                  db      !165

EF78      A6         707                  db      !166

EF79      A8         708                  db      !168

EF7A      AA         709                  db      !170

EF7B      AB         710                  db      !171

EF7C      AD         711                  db      !173

EF7D      AF         712                  db      !175

EF7E      B0         713                  db      !176

EF7F      B2         714                  db      !178

EF80      B4         715                  db      !180

EF81      B5         716                  db      !181

EF82      B7         717                  db      !183

EF83      B9         718                  db      !185

EF84      BA         719                  db      !186

EF85      BC         720                  db      !188

EF86      BE         721                  db      !190

EF87      BF         722                  db      !191

EF88      C1         723                  db      !193

EF89      C3         724                  db      !195

EF8A      C4         725                  db      !196

EF8B      C6         726                  db      !198

EF8C      C8         727                  db      !200

EF8D      C9         728                  db      !201

EF8E      CB         729                  db      !203

EF8F      CD         730                  db      !205

EF90      CE         731                  db      !206

EF91      D0         732                  db      !208

EF92      D2         733                  db      !210

EF93      D3         734                  db      !211

EF94      D5         735                  db      !213

EF95      D7         736                  db      !215

EF96      D8         737                  db      !216

EF97      DA         738                  db      !218

EF98      DC         739                  db      !220

EF99      DD         740                  db      !221

EF9A      DF         741                  db      !223

EF9B      E1         742                  db      !225

EF9C      E2         743                  db      !226

EF9D      E4         744                  db      !228

EF9E      E6         745                  db      !230

EF9F      E7         746                  db      !231

EFA0      E9         747                  db      !233

EFA1      EB         748                  db      !235

EFA2      EC         749                  db      !236

EFA3      EE         750                  db      !238

EFA4      F0         751                  db      !240

EFA5      F1         752                  db      !241

EFA6      F3         753                  db      !243

EFA7      F5         754                  db      !245

EFA8      F6         755                  db      !246

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 17

EFA9      F8         756                  db      !248

EFAA      FA         757                  db      !250

EFAB      FB         758                  db      !251

EFAC      FD         759                  db      !253

EFAD      FF         760                  db      !255

761

762

763  ;//////////////////////////////////////////////

764

765  ;////////// Таблица перекодировки для индикации //

766

767  TCI:

EFAE      03         768                 db       $03       ;0

EFAF      13         769                 db       $13       ;1

EFB0      23         770                 db       $23       ;2

EFB1      33         771                 db       $33       ;3

EFB2      43         772                 db       $43       ;4

EFB3      53         773                 db       $53       ;5

EFB4      63         774                 db       $63       ;6

EFB5      73         775                 db       $73       ;7

EFB6      83         776                 db       $83       ;8

EFB7      93         777                 db       $93       ;9

EFB8      02         778                 db       $02       ;Пробел

EFB9      34         779                 db       $34       ;С

EFBA      5A         780                 db       $5a       ;И

EFBB      0E         781                 db       $0e       ;Д

EFBC      14         782                 db       $14       ;А

EFBD      8A         783                 db       $8a       ;П

EFBE      9A         784                 db       $9a       ;У

EFBF      7A         785                 db       $7a       ;Л

EFC0      F4         786                 db       $f4       ;О

EFC1      CA         787                 db       $ca       ;Ш

EFC2      0A         788                 db       $0a       ;Б

EFC3      B4         789                 db       $b4       ;К

790

791  ;///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////

792

793

FFDE                 794                  org     $ffde

FFDE      EE31       795                  dw      ADC_INT  ;Векторпрерывания

для АЦП

FFF2                 796                  org     $fff2

FFF2      EE5B       797                  dw      timer_int;Векторпрерывания

для таймера

FFFE                 798                  org     $fffe

FFFE      EC00       799                  dw      start   ;Вектор сброса

800

Symbol Table

ADC_INT          EE31

ADICLK           003E

ADM1             EE48

ADM2             EE3F

ADM3             EE52

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 18

ADR              003D

ADRES            0083

ADSCR            003C

AMP1             0098

AMP2             0097

AMPMET           ECD4

BCD1             0086

BCD10            0085

BCD100           0084

BCD100M          EE94

BCD10M           EEA2

BCD1M            EEB4

BCDX             00A3

BCD_RET          EE85

BITF             0089

BITF1            0091

CBM              ED42

CI               0088

CMP1             0092

CMPAD            0096

CONFIG1          001F

CONFIG2          001E

CONST            008D

DAV              008E

DDRA             0004

DDRB             0005

DDRD             0007

DEL              0093

DELEYSRET        EF08

DIA              00A1

DVBM             ECE2

EXIT             EE59

EXITB            EEC0

EXITDAV          EE1E

EXITTIME         EE73

IND              0080

INDX             0087

IND_RET          EEC1

KBIER            001B

KBSCR            001A

LOOP             EC9D

LOOP1            ECA4

LOOP11           ED57

LOOP2            ECA0

LOOP20           ED53

LOOPAMP          ECF8

LOOPDEL          EF0D

LOP              ECC7

M55              ECED

MAIN             EC39

MB1              EEA5

MTIME            ED73

OVSEC            0095

PDCR             000A

PEREM            ED4D

PMEM1            00A4

POR              0094

PR1              009E

тонометр.asm           Assembled with CASM08Z  25.02.03  9:58:45  PAGE 19

PR2              00A0

PR2M             EDAA

PROIM            ED2F

PTA              0000

PTAPUE           000D

PTB              0001

PTD              0003

PUL              00A2

PULSE            0090

RAZNOM           ED8E

RM               ECEA

RORM             EDFC

SBM              EC3D

SEC              0099

SEC10            009A

SIS              009F

START            EC00

STIND            EECF

TCI              EFAE

TCNTH            0021

TCNTL            0022

TCP              EF14

TIME1            009B

TIME2            009C

TIME2M           ED88

TIME3            009D

TIMER_INT        EE5B

TMODH            0023

TMODL            0024

TSC              0020

UDAV             008C

UPRESS           008B

UPRESS1          008A

VOLTS_PRESSURE_R EE74

Y                008F

ZAP              EE43

ZAP1             EE56