Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 -

| Позиционное обозначение | Наименование и тип ЭТИ | Кол-во, N шт. | Интенсивность отказов при номинальной нагрузке 0106 1/ч | Коэффициент электрической нагрузки Кн | Поправочный коэффициент, зависящий от Кн Кр | Поправочный коэффициент, зависящий от гр. экспл. Кэ | Суммарная интенсивность отказов N | Ресурс ЭРИ при =90%, ч | Интенсивность отказов ЭРИ при хранении, 108 1/ч | Суммарная интенсивность отказов при хранении, N | Сохранение ЭРИ при =90%, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Прибор группы Р2- «Растр» |  |  |  |  |  |  | 1,567752 |  |  |  |  |
| А1 | Детекторная головка |  |  |  |  |  | 0,14056 |  |  |  |  |
| А2 | Управление ДГ |  |  |  |  |  | 1,427192 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | ##### Детекторная головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | К10-17В | 1 | 0,008 | 0,4 | 0,22 | 1 | 0,00176 | 80000 | 0,01 | 0,01 | 25 |
| R1 | С2-23 | 1 | 0,04 | 0,4 | 0,62 | 1 | 0,0248 | 50000 | 0,0036 | 0,0036 | 25 |
| V1 | HSCH-5336 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,38 | 1 | 0,114 | 25000 | 0,14 | 0,14 | 15 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2 | ##### Управление ДГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1,C2, C4-C9, C11,C12 | Танталовые К52-1Б | 10 | 0,125 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,25 | 10000 | 0,026 | 0,26 | 15 |
| C10, С13-C19 | Металлокерамические К10-17В | 8 | 0,008 | 0,4 | 0,22 | 1 | 0,01408 | 80000 | 0,01 | 0,08 | 25 |
|  | ###### Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2-R28 | С2-23 | 27 | 0,04 | 0,4 | 0,62 | 1 | 0,6696 | 50000 | 0,0036 | 0,0972 | 25 |
|  | Дросселя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1-L6 | ДПМ 0,6-10 | 6 | 0,0016 | 0,4 | 0,47 | 1 | 0,004512 | 20000 | 0,05 | 0,3 | 15 |
|  | Микросхемы аналоговые |  |  |  |  | G21 |  |  |  |  |  |
| D1,D2 | Преобразователь питания ADM660AR | 2 | 0,023 | - | - | 1 | 0,046 | 25000 | 0,076 | 0,152 | 20 |
| D3,D10 | Операционный усилитель OP177GS (140УД17) | 2 | 0,023 | - | - | 1 | 0,046 | 25000 | 0,076 | 0,152 | 20 |
| D5 | Источник опорного напряжения AD680AR | 1 | 0,023 | - | - | 1 | 0,023 | 25000 | 0,076 | 0,076 | 20 |
| D6 | АЦП AD7893AR-2 (1118ПВ1) | 1 | 0,023 | - | - | 1 | 0,023 | 25000 | 0,076 | 0,076 | 20 |
| D12,D13 | Оптрон HCPL-2611 (АОТ101АС) | 2 | 0,13 | - | - | 1 | 0,26 | 25000 | 0,076 | 0,152 | 20 |
| D7 | Устройство сброса МК MAX810M | 1 | 0,023 | - | - | 1 | 0,023 | 25000 | 0,076 | 0,076 | 20 |
|  | Микросхемы цифровые |  |  |  |  | G28 |  |  |  |  |  |
| D4,D9 | Демультиплексор MC14052BD (1561КП1) | 2 | 0,017 | - | - | 1 | 0,034 | 25000 | 0,02 | 0,04 | 20 |
| D8 | Микроконтроллер AT89S8252 (К1816ВЕ51) | 1 | 0,017 | - | - | 1 | 0,017 | 25000 | 0,02 | 0,02 | 20 |
| D11 | Логика MC74AC00D (К1554ЛА3) | 1 | 0,017 | - | - | 1 | 0,017 | 25000 | 0,02 | 0,02 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |